附件：                 供应商资格承诺函
致：温州市中心医院
             （供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表签字：___________________

供应商名称（签章）：___________________

年    月    日
法定代表人授权委托书
致：温州市中心医院
我                （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加“温州市中心医院                ”项目的响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人签名：                 
职        务：                      职          务：                 
被授权人身份证号码：                

供应商公章：                        

签署时间：     年     月     日

报价单

项目名称：温州市中心医院根管预备机
	序号
	品名
	项目要求
	单位
	报价金额（元）

	1
	根管预备机


	需求A 11台，需求B 3台
	套
	      元


	注：1、报价应已包括运输费、安装费，培训费，差旅费、维护、装卸、保险、税费等一切费用。报价超过最高限价作无效响应文件处理。



法定代表人或授权代表签字：___________________
供应商名称（签章）：___________________
日 期：__________________
温州市中心医根管预备机功能需求
	需求A

	基本功能：
	机器通过驱动专用的镍钛锉或车针旋转，去除根管内的牙髓坏死组织、细菌及玷污层，并将根管扩大成特定的锥度形状。

	1.机身重量：
	≤154g

	2.机身尺寸：
	147.7*28.5*29.5

	3.显示屏：
	1.3寸OLED屏

	4.电池：
	3.7V，1500mAh,锂电池

	5.电源适配器：
	输入：AC100-240V,50/60Hz 输出：DC5V，2

	6.充电时长：
	2~2.5小时

	7.弯机头特点：
	弯机头可360°旋转，适用于不同角度预备操作

	8.电刷：
	无刷，使用寿命更长更稳定

	9.根扩根测功能：
	二合一，可单独根测，也可边扩边测

	10.控制模式：
	FOC算法，电机运行更稳定、精准

	11.充电方式：
	两种充电方式，底座充电、TypeC直插充电。需要提供佐证材料，若无法提供视为无效报价

	12.工作模式：
	支持正转、反转、往复旋转、自适应旋转以及根测功能

	13.持握方式：
	笔式，无线根管马达，操作更便捷

	14.程序：
	内置≥10个自定义模式，以及多品牌常用预设锉程，预设程序操作更简单，一键完成型号切换

	15.转速：
	≥100-2500rpm，适配市场所有型号锉参数需求。需要提供佐证材料，若无法提供视为无效报价

	16.扭矩：
	扭矩范围0.4-5.0Ncm，适配市场所有型号锉参数需求，动态扭矩实施监测并显示在显示屏

	17.往复角度：
	可自由调节角度范围≥20°-400°，需要提供佐证材料，若无法提供视为无效报价

	18.自动反转：
	遇阻自动反转，有效避免器械分离

	19.噪音：
	噪音≤54dB，使用时更安静舒适

	20.根管探针：
	适用于开口较小的患者使用

	21.基本配置要求：
	主机1台，弯机头1个，充电底座1个，注油器1个，电源适配器1个，根测线1条，锉夹线2条，唇挂钩2个，弯机头硅胶保护套2个，根管探测棒2个，说明书1本，保修卡1张，合格证1张

	22.产品授权：
	提供货物制造商出具的授权书或中标后承诺3日内提供货物制造商出具的授权书，若无法提供视为无效报价

	　
	　

	需求B

	基本功能：
	机器通过驱动专用的镍钛锉或车针旋转，去除根管内的牙髓坏死组织、细菌及玷污层，并将根管扩大成特定的锥度形状。

	1.机身重量：
	≤138g

	2.机身尺寸：
	200.07*26.46*26.35（含弯机头）

	3.显示屏：
	5.0寸IPS触摸屏

	4.电池：
	手柄3.7V，1200mAh,锂电池，底座7.2V，3000mAh,锂电池

	5.电源适配器：
	输入：AC100-240V,50/60Hz 输出：DC5V，2

	6.充电时长：
	3~4小时

	7.弯机头特点：
	弯机头为黑色，在显微镜下不反光；弯机头可360°旋转，适用于不同角度预备操作。需要提供佐证材料，若无法提供视为无效报价

	8.电刷：
	无刷，使用寿命更长更稳定

	9.根扩根测功能：
	二合一，可单独根测，也可边扩边测；多频根测原理，根测抗干扰能力更强

	10.控制模式：
	RID算法，电机运行更稳定、精准

	11.充电方式：
	两种充电方式，底座充电、TypeC直插充电；主机底座可给手柄无线充电，续航更持久；主机底座与手柄蓝牙连接，5.0寸触摸屏操作简单，一触即达。需要提供佐证材料，若无法提供视为无效报价

	12.工作模式：
	支持正转、反转、往复旋转、自适应旋转以及单根测功能

	13.持握方式：
	笔式，无线根管马达，操作更便捷

	14.程序：
	内置≥10个自定义模式，可自定义名称型号以及参数，预设锉程序登士柏、VDW等，预设程序操作更简单，一键完成型号切换。需要提供佐证材料，若无法提供视为无效报价

	15.转速：
	≥100-3000rpm，适配市场所有型号锉参数需求。需要提供佐证材料，若无法提供视为无效报价

	16.扭矩：
	扭矩范围0.2-5.0Ncm，适配市场所有型号锉参数需求，动态扭矩实施监测并显示在显示屏

	17.往复角度：
	可自由调节，范围≥30°-600°。需要提供佐证材料，若无法提供视为无效报价

	18.自动反转：
	遇阻自动反转，有效避免器械分离

	19.噪音：
	噪音≤60dB，使用时更安静舒适

	20.根管探针：
	适用于开口较小的患者使用

	21.基本配置要求：
	主机底座1台，手柄马达1个，弯机头1支，Mini扳手1个，注油器1个，电源适配器1个，根测线1条，锉夹线2条，唇挂钩2个，弯机头硅胶保护套2个，根管探测棒2个，说明书1本，保修卡1张，合格证1张

	22.产品授权：
	提供货物制造商出具的授权书或中标后承诺3日内提供货物制造商出具的授权书，若无法提供视为无效报价


