附件：                 供应商资格承诺函
致：温州市中心医院
             （供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表签字：___________________

供应商名称（签章）：___________________

年    月    日
法定代表人授权委托书
致：温州市中心医院
我                （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加“温州市中心医院                ”项目的响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人签名：                 
职        务：                      职          务：                 
被授权人身份证号码：                

供应商公章：                        

签署时间：     年     月     日

报价单

项目名称：温州市中心医院电脑验光曲率仪
	序号
	品名
	项目要求
	单位
	报价金额（元）

	1
	电脑验光曲率仪


	电脑验光仪主机1套，内置热敏打印机1台，升降台1套相关手册纸质版，相关手册电子版等
	套
	      元


	注：1、报价应已包括运输费、安装费，培训费，差旅费、维护、装卸、保险、税费等一切费用。报价超过最高限价作无效响应文件处理。



法定代表人或授权代表签字：___________________
供应商名称（签章）：___________________
日 期：__________________
温州市中心医电脑验光曲率仪功能需求
	基本功能：
	用于静态患者眼睛的屈光状态测量，包括球镜度、柱镜度及其轴位、角膜曲率半径、角膜轴位和瞳距等参数。

	1、角膜曲率测量：
	带角膜曲率测量功能。

	2、人工晶体模式：
	可测量人工晶体眼的屈光度。

	3、白内障测量模式：
	可测量白内障眼的屈光度。

	4、硬性角膜接触镜曲率测量：
	具有硬性角膜接触镜曲率测量功能，可给出接触镜曲率参考值，（提供证明文件,若无法提供视为无效报价）

	5、自动瞳距测量：
	具有自动瞳距测量功能，并同时给出近用瞳距参考值，（提供证明文件,若无法提供视为无效报价）

	6、测量次数选择：
	正常测量和连续测量选择。当选择连续测量时，自动连续3次测量，并显示每次测量值和多次测量的算术均值，以及自动计算并显示等效球镜度，（提供证明文件,若无法提供视为无效报价）

	7、可信度分析功能：
	具有眼屈光度测量结果可信度分析功能，（提供证明文件,若无法提供视为无效报价）

	8、顶点距离：
	具有顶点距离选择功能≥3种，并依据所选择的顶点距自动换算眼屈光度值。

	9、光学系统：
	旋转棱镜测量，可使测量视网膜区域更广，保证了测量数据的高度精确性及可靠性。

	10、测量模式：
	手动/自动测量。

	11、操作方式：
	摇杆操作左右眼。

	12、对焦方式：
	手动/自动对焦，屏幕显示。

	13、球镜：
	≥-25～+22D(0.12D/0.25D增量)，（提供证明文件,若无法提供视为无效报价）

	14、柱镜：
	≥0～±10D(0.12D/0.25D增量)，（提供证明文件,若无法提供视为无效报价）

	15、轴向：
	≥0°～180°(1°/5°增量)，（提供证明文件,若无法提供视为无效报价）

	16、最小可测瞳孔直径：
	≤2.0mm，（提供证明文件,若无法提供视为无效报价）


	17、角膜曲率半径：
	≥5.00～10.00mm（0.01mm增量），（提供证明文件,若无法提供视为无效报价）

	18、角膜屈光度：
	≥33.75D～67.50D(0.12D/0.25D增量)，（提供证明文件,若无法提供视为无效报价）

	19、角膜散光度：
	≥0D～±10D(0.12D/0.25D增量)，（提供证明文件,若无法提供视为无效报价）

	20、角膜直径测量范围：
	≥0～15.5mm，（提供证明文件,若无法提供视为无效报价）

	21、瞳距测量范围：
	≥20～85mm，0.5mm增量，（提供证明文件,若无法提供视为无效报价）

	22、固视图标：
	风景图。

	23、数据存储：
	每眼存储≥10次测量结果。

	24、数据传输：
	具有RS-232C等常规接口，可连接医院信息系统，端口和通信协议终身开放，系统软件终身维护和升级更新。

	25、数据导出：
	检测数据可导出到EXCEL报表格式,包括患者信息、屈光度和角膜曲率在内的所有检查数据。

	26、下巴托：
	可调节操作下巴托高低。

	27、打印机：
	内置热敏打印机，自动切纸。

	28、显示屏：
	≥8.5英寸彩色液晶触控屏。

	29、节电方式：
	≥10分钟未进行操作自动黑屏。

	30、使用期限：
	≥8年，（提供证明文件,若无法提供视为无效报价）

	31、其他配置：
	电动升降台，含660～860mm升降高度，电动仪器升降台（长*宽≥560*450mm），桌下滑轨式抽屉。

	32、基本配置要求：
	电脑验光仪主机1套，内置热敏打印机1台，升降台1套相关手册纸质版，相关手册电子版等

	33、产品授权:
	提供货物制造商出具的授权书或中标后承诺3日内提供货物制造商出具的授权书，若无法提供视为无效报价。


