附件：                 供应商资格承诺函
致：温州市中心医院
             （供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表签字：___________________

供应商名称（签章）：___________________

年    月    日
法定代表人授权委托书
致：温州市中心医院
我                （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加“温州市中心医院                ”项目的响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人签名：                 
职        务：                      职          务：                 
被授权人身份证号码：                

供应商公章：                        

签署时间：     年     月     日

报价单

项目名称：温州市中心医院便携式肺功能仪
	序号
	品名
	项目要求
	单位
	报价金额（元）

	1
	便携式肺功能仪
	1.肺功能测定仪 1台

2.智能数据移动终端  1台

3.肺功能检测通气咬嘴套件 1套

4.USB充电电缆 1根
	套
	      元


	注：1、报价应已包括运输费、安装费，培训费，差旅费、维护、装卸、保险、税费等一切费用。报价超过最高限价作无效响应文件处理。



法定代表人或授权代表签字：___________________
供应商名称（签章）：___________________
日 期：__________________
温州市中心医便携式肺功能仪功能需求
	基本功能：
	用于对人体的肺功能参数进行测量。

	1.机身重量：
	≤1KG

	2.机身尺寸：
	≥90 mm x 70 mm x 30mm

	3.显示屏：
	有

	4.电池：
	可充电电池

	5.电源适配器：
	输入：100-240V - 50/60Hz 0.3A； 输出：5V 2.0A）

	6.保修时间：
	≥3年

	7.检测参数：
	肺通气功能检查显示参数包含：FVC、FEV0.5、FEV0.75、FEV1、FEV3、FEV6、VCmax、FEV1/FVC、FEV3/FVC、FEV1/VCmax、FEV1/FEV6、PEF、FEF25%、FEF50%、FEF75%、FEF25%-75%、Vexp、FET、Vexp/FVC等呼气指标，PIF、FIVC、FIV0.5、FIV1、FIV1/FVC、FIV1/FIVC、FIF50%、FEF50%/FIF50%等吸气指标；VC、VT、IRV、ERV、IC、RR、MV等；MVV、VT、RR、VR、FEV1*30等。

	8.测试模式：
	包含FVC(用力肺活量)、VC（慢肺活量）、MVV（最大分钟通气量）、支气管舒张试验。

	9.检测原理：
	超声检测原理（提供证明文件,若无法提供视为无效报价）

	10.用力肺活量（FVC）：


	正常使用时，肺功能测定仪的测量范围在（0～10）L内 ，准确性：±2.5％或±0.050L（取其大者），重复性：≤2.5％或≤0.050L（取其大者）, 检测灵敏度：≤15mL/s。

	11.用力呼气流量峰值（PEF）：
	正常使用时，肺功能测定仪的测量范围在（0-16L/s）内，准确性为±5.0％或±0.17L/s（取其大者）；重复性为≤5.0％或≤0.15L/s（取其大者）。

	12.气流阻力：
	≤ 0.30kPa/(L/s)（提供证明文件,若无法提供视为无效报价）

	13.频率响应：
	≤ 12% 或 ≤ 0.25 L/s（取较大值）（提供证明文件,若无法提供视为无效报价）

	14.呼吸频率：
	测量范围0-50次/分钟，准确性：±3.0%或±1次/分钟，正常使用时，测量范围在250 L/min内，准确性：± 10.0％ 或 ± 15 L/min（取较大值）

	15.测试曲线：
	可实时连续检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线（流量容积曲线、时间容积曲线），FVC测量中支持专业模式、动画模式，包含多种肺功能预计值参数。

	16.测试耗材：
	超声检测管一体式集成过滤器，有效克服交叉感染。

	17.质控评级：
	检查结束后智能推荐可接受度高的测量曲线。依据ATS/ERS自动计算质控评级。

	18.质控要求：
	具备自动测量环境参数(温度、湿度、大气压)，并进行BTPS自动修正功能，包含容量定标、线性验证，并形成质控报告。

	19.技术性能：


	便携式设计，方便携带及床旁使用；仪器自带智能语音提示功能，引导受试者规范操作，方便掌握检测动作要领。

	20.临床操作：
	集成扫码读取功能，方便临床操作，提高效率；

	21.打印支持：
	仪器自带热敏打印功能，同时支持多种打印方式，包括USB连接电脑、WIFI直连、云服务打印等，方便不同工作场景；

	22.报告系统：
	检测结果统计及报告和表格形式导出，支持临床科研。

	23.系统升级：
	集成WiFi无线传输功能，方便与医院HIS系统对接互联；提供账号及密码管理，基本信息配置，版本升级、预计值选择等。系统可以根据需求，扩展云端多中心研究或临床分级诊疗系统。

	24.问卷模块：
	随访问卷模块：CAT、mMRC、COPD-SQ等问卷配置；

	25.智能辅助：
	可选配AI智能辅助判读功能，提高肺功能质控和判读水平；

	26.基本配置要求：
	1.肺功能测定仪 1台

2.智能数据移动终端  1台

3.肺功能检测通气咬嘴套件 1套
4.USB充电电缆 1根

	27.产品授权：
	提供货物制造商出具的授权书或中标后承诺3日内提供货物制造商出具的授权书，若无法提供视为无效报价


