附件：                 供应商资格承诺函
致：温州市中心医院
             （供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表签字：___________________

供应商名称（签章）：___________________

年    月    日
法定代表人授权委托书
致：温州市中心医院
我                （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加“温州市中心医院                ”项目的响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人签名：                 
职        务：                      职          务：                 
被授权人身份证号码：                

供应商公章：                        

签署时间：     年     月     日

报价单

项目名称：温州市中心医院呼吸训练器
	序号
	品名
	项目要求
	单位
	报价金额（元）

	1
	呼吸训练器
	1.呼吸康复训练仪 1台

2.智能数据移动终端 1台

备注：PE100呼吸康复训练仪含主机一台、进气管1根，咬嘴1个、USB充电电缆1根、便携包(含内衬托架)1个,产品使用说明书一本、 合格证1张，保修卡1张。
	套
	      元


	注：1、报价应已包括运输费、安装费，培训费，差旅费、维护、装卸、保险、税费等一切费用。报价超过最高限价作无效响应文件处理。



法定代表人或授权代表签字：___________________
供应商名称（签章）：___________________
日 期：__________________
温州市中心医呼吸训练器功能需求
	基本功能：
	1.排痰训练2.吸气肌训练3.吸入给药评估4.呼吸肌力测定5.肺功能测定

	1.机身重量：
	≤1KG

	2.机身尺寸：
	≥90mm x 60mm x30 mm

	3.显示屏：
	有

	4.电池：
	可充电电池

	5.电源适配器：
	输入：100-240V - 50/60Hz 0.3A； 输出：5V- 2.0A）

	6.保修时间：
	≥3年

	7.排痰训练：
	振荡呼气正压（OPEP）：支持训练模式、训练强度、阻力负荷、呼气振动频率、吸气屏气呼气时长比、计划时长、计划咳嗽训练次数等参数设置；支持训练后压力、振幅、呼气流量、呼气时间、呼气容积等参数显示。智能振动正压通气模式，阻力负荷20cmH2O-100cmH2O，振动频率5-30Hz，阻力级别1-5档可调。

	8.吸气肌训练：


	支持自动/手动/自定义三种模式，手动模式：训练指标范围3cmH2O-200cmH2O，自动训练负荷：五档可调；自定义模式：可关联呼吸肌力测定检查单、辅助调节训练负荷。

	9.增加肺容量训练（IS）：
	支持IS流速型、IS容量型肺容量训练。

肺容量锻炼计划训练次数、训练强度及患者信息设置；

可测量吸气流量、吸气容积及能量总计。

容积型范围：100ml~5000ml；

流量型范围：300ml/s~1200ml/s。

	10.吸入给药评估：


	阻抗等级：六档阻抗选择；

吸气峰流量范围：（10～120）L/min；准确性：±10%或±10L/min（取其大者），重复性：±5%或±5L/min（取其大者）。

吸气容积范围：（0～8）L；准确性：±5%或±0.050L（取其大者），重复性：±3%或±0.050L（取其大者）

参数显示：有效吸气容积、有效吸气容积%、吸气时间、有效吸气时间、有效吸气时间%、平均有效吸气流量、吸气后屏气时间、Tmin、Tmean、Tpif等参数；（提供证明文件,若无法提供视为无效报价）

	11.呼吸肌力测定：


	最大吸气压（MIP）测量范围：（-200～0）cmH2O，准确性：±3%或者±1cmH2O（取其大者）。

最大呼气压（MEP）测量范围：（0～200）cmH2O，准确性：±3%或者±1cmH2O（取其大者）。

	12.肺功能测定：


	用力肺活量（FVC）测量范围：（0 – 10）L，准确性：±3％或±0.050 L（取较大值），重复性：≤ 3％ 或 ≤ 0.050 L（取较大值）；

用力呼气流量峰值(PEF) 测量范围：（0-14）L/s内，准确性为±5%或±0.17L/s(取其大者)，重复性≤5%或≤0.15L/s (取其大者)。

	13.仪器质控：
	能进行容量定标校准。

	14.系统界面：
	激励式可量化系统界面：具有语音、动画指导训练，可清晰评估每次训练成效。

	15.数据传输方式：
	可通过蓝牙进行数据传输；（提供证明文件,若无法提供视为无效报价）

	16.数据同步：
	支持通过WIFI或无线网络同步数据到云端；

	17.数据管理：
	智能数据移动终端PDA可通过蓝牙连接呼吸训练器，按照预先设定好的方案自动加载康复训练负荷，也可以手动调整负荷。在康复过程可以可视化管理，医生端可远程跟踪康复训练数据；

	18.报告查看：
	智能数据移动终端PDA端支持查看和打印患者当机所做全部报告。

	19.云端远程功能：


	患者管理：新建患者、新建随访、门诊筛查、风险评估； 

患者信息管理功能：包括调查对象姓名、性别、出生年月日、身份证号、地址、联系电话、病种等；

计划管理：呼吸康复评估、康复处方制定、呼吸康复训练、支持远程居家康复管理； 

报告管理：可按天/周/月、自定义时间段在线查看，打印：呼吸肌力测定报告，吸入给药评估报告、问卷量表、气道廓清报告、呼气/吸气肌训练、吸入给药训练报告，IS流速型，IS容量型吸气/呼气等报告。（提供证明文件,若无法提供视为无效报价）

	20.安全性要求：
	保护调查对象隐私,保证信息平台和所收集,信息的安全性。

	21.基本配置要求：
	1.呼吸康复训练仪 1台

2.智能数据移动终端 1台
备注：PE100呼吸康复训练仪含主机一台、进气管1根，咬嘴1个、USB充电电缆1根、便携包(含内衬托架)1个,产品使用说明书一本、 合格证1张，保修卡1张。

	22.产品授权：
	提供货物制造商出具的授权书或中标后承诺3日内提供货物制造商出具的授权书，若无法提供视为无效报价


