附件：                 供应商资格承诺函
致：温州市中心医院
             （供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表签字：___________________

供应商名称（签章）：___________________

年    月    日
法定代表人授权委托书
致：温州市中心医院
我                （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加“温州市中心医院                ”项目的响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人签名：                 
职        务：                      职          务：                 
被授权人身份证号码：                

供应商公章：                        

签署时间：     年     月     日

报价单

项目名称：温州市中心医院酶标仪
	序号
	品名
	项目要求
	单位
	报价金额（元）

	1
	酶标仪
	整机
	套
	      元


	注：1、报价应已包括运输费、安装费，培训费，差旅费、维护、装卸、保险、税费等一切费用。报价超过最高限价作无效响应文件处理。



法定代表人或授权代表签字：___________________
供应商名称（签章）：___________________
日 期：__________________
温州市中心医酶标仪功能需求
	基本功能：
	该仪器应用于酶联免疫分析（ELISA）及其他基于比色法的检测，通过测定微孔板中样品的吸光度，实现对反应体系的定性或定量分析。除了 ELISA 外，TruReader E20 还适用于 DNA、RNA 和蛋白质浓度测定，以及多种酶学和动力学检测

	1.机身重量：
	≤18kg

	2.机身尺寸：
	≤310×510×260 mm

	3.显示屏：
	≥10寸

	4.光源：
	≥采用进口氙灯，使用寿命为≥109 次

	5.光学系统：
	光栅单色器，≤1nm 步进

	6.保修时间：
	≥5年

	7.波长范围
	不小于180-1000nm

	8.带宽
	＜ 2.5nm 

	9.波长准确性
	≤±1nm 

	10.加热孵育范围
	不小于室温 +4℃至 70℃（提供证明文件,若无法提供视为无效报价）

	11.测量速度 96 孔板（终点法）
	快速模式 <6秒，精确模式 <28 秒

	12.准确度（@450nm）
	≤±(0.5%+0.001Abs),(0~2.0Abs];

≤±1.0%,(2.0~3.0Abs]

	13.振荡线性
	≥3种速度可调

	14.温控准确性 @37℃
	≤±0.5℃

	15.温控均匀性 @37℃
	≤±0.5℃

	16.吸光度范围（@260 nm折算成10mm光程）
	≥0.1-100（提供证明文件,若无法提供视为无效报价）

	7.内置算法
	（如线性拟合、四参数 Logistic、双波长校正、空白扣除等），可自动完成样本浓度计算、定性 / 定量结果判定

	18.数据传输方式
	支持FTP上传至实验室服务器；支持蓝牙传输至用户手机

	19.线性（@450nm）
	 R² ≥ 0.999,[0.0-3.0Abs]

	20.基本配置要求：
	主机1台 

	21.产品授权授权
	提供货物制造商出具的授权书或中标后承诺3日内提供货物制造商出具的授权书，若无法提供视为无效报价


