附件：                 供应商资格承诺函
致：温州市中心医院
             （供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表签字：___________________

供应商名称（签章）：___________________

年    月    日
法定代表人授权委托书
致：温州市中心医院
我                （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加“温州市中心医院                ”项目的响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人签名：                 
职        务：                      职          务：                 
被授权人身份证号码：                

供应商公章：                        

签署时间：     年     月     日

报价单

项目名称：温州市中心医院核酸蛋白浓度测定仪
	序号
	品名
	项目要求
	单位
	报价金额（元）

	1
	核酸蛋白浓度测定仪
	主机1台
	套
	      元


	注：1、报价应已包括运输费、安装费，培训费，差旅费、维护、装卸、保险、税费等一切费用。报价超过最高限价作无效响应文件处理。



法定代表人或授权代表签字：___________________
供应商名称（签章）：___________________
日 期：__________________
温州市中心医核酸蛋白浓度测定仪功能需求
	基本功能：
	仅需 1–2μL 微量样品开展检测，可测量纯化的 DNA、RNA 和蛋白质浓度，最高测量浓度可达 100 Abs。

	1.机身重量：
	≤3kg

	2.机身尺寸：
	≤30 cm x 25 cm x 25 cm( 宽 (W)、深 (D)、高 (H))

	3.显示屏：
	液晶触摸屏，整机独立触控操作

	4.电源适配器：
	100－240V（±10%）; 50－60 Hz （±2%），工作电压：12V (DC)

	5.保修时间：
	≥5年

	6.最小样本样品量：
	≤1µL；

	7路径光程：
	包含但不限于1.0mm、0.2mm和0.1mm，且可自动调整

	8光源：
	闪烁式氙灯

	9波长范围：
	不小于190-650nm

	10波长准确度：
	≤±1nm

	11吸光度重复性：
	≤0.002 A（1.0 mm路径光程）或≤1%CV（提供证明文件,若无法提供视为无效报价）

	12吸光度准确度：
	≤0.97 A（在302 nm，23±2C°情况下）（提供证明文件,若无法提供视为无效报价）

	13吸光度范围（相当于10mm)：
	不小于0.04-100Abs（10mm相当）

	14检测下限：
	≤2.0ng/μL (dsDNA)；或≤0.06mg/mL (BSA)；

	15最大浓度：
	≥5000ng/μL (dsDNA)；或≥152mg/mL (BSA)；

	16检测和数据处理时间：
	≤5秒

	17基本配置要求：
	主机1台 

	18产品授权：
	提供货物制造商出具的授权书或中标后承诺3日内提供货物制造商出具的授权书，若无法提供视为无效报价


