附件：                 供应商资格承诺函
致：温州市中心医院
             （供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表签字：___________________

供应商名称（签章）：___________________

年    月    日
法定代表人授权委托书
致：温州市中心医院
我                （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加“温州市中心医院                ”项目的响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人签名：                 
职        务：                      职          务：                 
被授权人身份证号码：                

供应商公章：                        

签署时间：     年     月     日

报价单

项目名称：温州市中心医院低温操作台
	序号
	品名
	项目要求
	单位
	报价金额（元）

	1
	低温操作台
	整机
	套
	      元


	注：1、报价应已包括运输费、安装费，培训费，差旅费、维护、装卸、保险、税费等一切费用。报价超过最高限价作无效响应文件处理。



法定代表人或授权代表签字：___________________
供应商名称（签章）：___________________
日 期：__________________
温州市中心医低温操作台功能需求
	基本功能:
	主要用于在 2-8℃的恒定低温环境下，进行血液成分的制备、过滤、配血及临时存放，确保血液制品在整个操作过程中不脱离冷链，维持其生物学活性与安全性

	1.工作台表面温度:
	2-8℃可调，制冷方式为风冷，输出功率≤670W（提供说明书注册证证明文件，若无法提供视为无效报价）

	2.降温时间:
	降温时间≤30min

	3.有效工作面积:
	有效工作面积（冷藏面积）≥0.6㎡

	4.显示屏:
	高清触摸显示屏，可根据需求设定温度，并且显示故障信息，方便故障排除

	5.曲线显示功能:
	设备可实时显示温度 / 时间的动态变化曲线

	6.数据导出:
	具有 USB 数据导出功能，实现数据可追溯性，方便质量监控

	7.溯源系统:
	能实时记录箱体的温度数据，可设置医院名称、操作人员编号，精准保存操作记录（提供说明书注册证证明文件，若无法提供视为无效报价）

	8.制冷系统:
	两个独立的制冷系统，采用双压缩机制冷，如果一台压缩机出现故障，另外一台可以继续工作确保使用安全

	9.内循环及制冷特性:
	制冷方式采用风冷，温度控制均匀，冷却速度快，内循环采用进口恒速电机，高效稳定，不会出现结冰现象

	10.压缩机与冷凝器:
	采用原装进口压缩机，节能，环保，性能稳定，静音运转，冷凝器采用翘片铜管式强制风冷循环

	11.温控与报警:
	温度调节方便，具有调节键自锁设定，开机可快速将温度降到 2-8℃；独立的声、光报警系统，当操作台面的温度超过设定值时，自动停机并且报警（提供说明书注册证证明文件，若无法提供视为无效报价）

	12.台面结构与材质:
	操作台台面采用长度方向左右两侧对称设计，中间为制冷操作区域，形成 2～8℃的层流环境，台面采用优质耐腐 304 不锈钢（提供说明书注册证证明文件，若无法提供视为无效报价）

	13消毒功能
	具备消毒功能，可对操作台台面进行消毒杀菌（提供说明书注册证证明文件，若无法提供视为无效报价）

	14.整机结构:
	一体机设计，无室外机，压缩机组内置，并配备移动脚轮，移动方便

	15.保修时间：
	保修时间≥3年

	16.基本配置要求：
	整机一台

	17.产品授权：
	提供货物制造商出具的授权书或中标后承诺3日内提供货物制造商出具的授权书，若无法提供视为无效报价


