附件：                 供应商资格承诺函
致：温州市中心医院
             （供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表签字：___________________

供应商名称（签章）：___________________

年    月    日
法定代表人授权委托书
致：温州市中心医院
我                （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加“温州市中心医院                ”项目的响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人签名：                 
职        务：                      职          务：                 
被授权人身份证号码：                

供应商公章：                        

签署时间：     年     月     日

报价单

项目名称：温州市中心医院恒温混匀仪
	序号
	品名
	项目要求
	单位
	报价金额（元）

	1
	恒温混匀仪
	一台进口,恒温混匀仪主机1台，加热模块（96孔PCR板, 带盖 )1个，加热模块(1.5ml EP管，带盖) 1个，热盖 1个，扩展加热框1个，PCR-Cooler 低温指示冰盒，2个;一台国产,恒温混匀仪主机1台，加热模块（ 54*0.5ml ）1个 ，加热模块 （35*2.0ml） 1个，加热模块 （12*15ml ）1个，加热模块（ 6*50ml ）1个
	套
	      元


	注：1、报价应已包括运输费、安装费，培训费，差旅费、维护、装卸、保险、税费等一切费用。报价超过最高限价作无效响应文件处理。



法定代表人或授权代表签字：___________________
供应商名称（签章）：___________________
日 期：__________________
温州市中心医恒温混匀仪功能需求
一、恒温混匀仪  1台  （进口）
	基本功能：
	具备加热、混匀、制冷功能

	1.温控范围：
	室温以下15℃ ~ 100℃

	2.温度精确度：
	20°C ~ 45°C之间，±0.5 °C

	3.温度均一性：
	≤± 0.5℃（在 20 – 45℃ 下（加热模块所有位置）

	4.最大加热速率：
	≥7℃/分钟；（当使用工作板模块时）

	5.最大制冷速率：
	≥2.5℃/分钟（100℃至室温之间）

	6.混匀频率：
	300–3000 rpm

	7.混匀振度（直径）：
	2.5-3 mm

	8.计时：
	15 秒至 99小时30分，可连续运行

	9.程序：
	可编辑≥ 20 个程序；具有≥5 个快速程序按键（预设、可重写）；≥4 个编程等级

	10.混匀功能
	具有二维混匀技术，确保出色混匀效果（提供说明书或注册证证明文件，若无法提供视为无效报价）

	11.热盖功能
	具有防冷凝保护技术，有效防止管盖和管壁上形成冷凝水，确保样品加热安全（提供说明书或注册证证明文件，若无法提供视为无效报价）

	12.防污染功能
	具有防溅射技术，有效防止管盖润湿和交叉污染

	13.加热模块
	具有独立的传感器控制系统，可以进行模块温度校准，确保温控精确性和均一性（提供说明书或注册证证明文件，若无法提供视为无效报价）

	14.加热模块功能
	模块自动识别，确保操作安全

	15.加热模块设计
	加热模块缘隔热防烫设计，安全可靠

	16.附加功能：
	瞬时混匀、间断式混匀、时间/温度控制模式、暂停功能

	17.延伸加热框
	配备扩展框延伸加热框：兼容加热模块，可对12个1.5ml离心管进行加热（提供说明书或注册证证明文件，若无法提供视为无效报价）

	18.PCR-Cooler低温指示盒
	配备PCR-Cooler低温指示盒：具有清晰的温度指示功能，当温度超过7℃时，PCR-Cooler颜色发生变化，用于温度敏感性样品的反应体系构建。（提供说明书或注册证证明文件，若无法提供视为无效报价）

	19.保修时间
	保修时间≥3年

	20.基本配置要求
	恒温混匀仪主机1台，加热模块（96孔PCR板, 带盖 )1个，加热模块(1.5ml EP管，带盖) 1个，热盖 1个，扩展加热框1个，PCR-Cooler 低温指示冰盒，2个

	21.产品授权
	提供货物制造商出具的授权书或中标后承诺3日内提供货物制造商出具的授权书，若无法提供视为无效报价


恒温混匀仪 （国产）  1台

	基本功能：
	具备加热、混匀、制冷功能

	1.控温模式：
	半导体控温

	2.控温精度：
	±0.3℃

	3.温度稳定性：
	@40℃ 
±0.3℃

	5.温度显示精度：
	≤0.1℃

	6.振荡转速范围：
	300~1500 rpm

	7.振荡幅度与方式：
	1.5-2mm ( 水平回转 )

	8.时间设置：
	1分~99小时59分

	9.升温速度：
	<15min ( 从 25℃ ~100℃ )

	10.制冷速度：
	≥ 7℃ /min ( 从 100℃降到 20℃ )

	11.程序：
	内置≥5段可编程序

	12.保修时间：
	保修时间≥3年

	13.基本配置要求
	恒温混匀仪主机1台，加热模块（ 54*0.5ml ）1个 ，加热模块 （35*2.0ml） 1个，加热模块 （12*15ml ）1个，加热模块（ 6*50ml ）1个

	14.产品授权
	提供货物制造商出具的授权书或中标后承诺3日内提供货物制造商出具的授权书，若无法提供视为无效报价


