附件：                 供应商资格承诺函
致：温州市中心医院
             （供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表签字：___________________

供应商名称（签章）：___________________

年    月    日
法定代表人授权委托书
致：温州市中心医院
我                （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加“温州市中心医院                ”项目的响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人签名：                 
职        务：                      职          务：                 
被授权人身份证号码：                

供应商公章：                        

签署时间：     年     月     日

报价单

项目名称：温州市中心医院气动升降台
	序号
	品名
	项目要求
	单位
	报价金额（元）

	1
	温州市中心医院气动升降台
	用于手术过程中放置无菌手术器械、敷料等；可灵活移动并制动，台面采用医用不锈钢材质，便于清洁消毒，满足手术室洁净及院感管理要求，其中14台单杠，2台双杠。
	16套
	       元


	注：1、报价应已包括运输费、安装费，培训费，差旅费、维护、装卸、保险、税费等一切费用。报价超过最高限价作无效响应文件处理。



法定代表人或授权代表签字：___________________
供应商名称（签章）：___________________
日 期：__________________
温州市中心医院气动升降台功能需求
	气动升降台招标参数

	1
	主要材质要求

	△1.1
	国标SUS304不锈钢板

	符合GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准规定中的检验检测项目：
①、C,%技术要求：≤0.07;
②、Cr,%技术要求：17.50~19.50;
③、Ni,%技术要求8.00~10.50,
提供2021年1月1日至本项目投标截止日由投标产品制造商送检的具有CMA或CNAS标识的检验(检测)报告扫描件。

	△1.2
	螺栓

	符合GB/T1220-2007标准规定中的检验检测项目：

①、C,%技术要求≤0.08;
②、Cr,%技术要求18.00~20.00;
③、Ni,%技术要求8.00~11.00,
提供2021年1月1日至本项目投标截止日由投标产品制造商送检的具有 CMA或CNAS标识的检验(检测)报告扫描件

	2
	制造工艺要求

	△2.1
	电抛光不锈钢圆管：符合GB/T20016-2005/ISO15730:2000《金属和其他无 机覆盖层不锈钢部件平整和钝化的电抛光法》标准规定中的检验检测项目 ：
①、水浸泡试验(32个湿-干循环);技术要求：不应有明显的红锈或其他可 见的反应产物；
②、湿度试验(96h);技术要求：不应有明显的红锈或其他可见的反应产物；

③、中性盐雾试验(96h);技术要求：不应有明显的红锈或其他可见的反应产物 ；
④、硫酸铜试验；技术要求：产生的铜色沉积和(或)铜色斑点不明显，提供2021年1月1日至本项目投标截止日由投标产品制造商送检的具有CMA或CNAS标识的检验(检测)报告扫描件。

	3
	技术性能要求

	△3.1
	气动升降装置疲劳测试5万次，频率每4秒一次，试验后能正常工作，样品没有发生损坏、开裂、脱落等现象，提供由投标产品制造商送检的第三方机构出具的产品性能测试报告，测试结果符合上述参数的证明文件

	△3.2
	产品推动时的噪声检测：检测限量值符合GB3096-2008《声环境质量标准》 0类标准，昼间限量值50dB(A);

提供2021年1月1日至本项目投标截止日由投标产品制造商送检的具有 CMA或CNAS标识的检验(检测)报告扫描件。

	4
	尺寸要求

	4.1
	单杠：600mm*400mm*（900mm-1250mm）

	4.2
	双杠：800mm*500mm*(850mm-1200mm)

	5
	保修要求：

	5.1
	保修≥3年(备注：多1年多1分，满分2分)

	6
	授权要求

	6.1
	提供货物制造商出具的授权书或中标后承诺3日内提供货物制造

商出具的授权书，若无法提供视为无效报价

	7
	配置要求

	7.1
	气动单杠升降台 14个

	7.2
	气动双杠升降台 2个


