附件：                 供应商资格承诺函
致：温州市中心医院
             （供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表签字：___________________

供应商名称（签章）：___________________

年    月    日
法定代表人授权委托书
致：温州市中心医院
我                （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加“温州市中心医院                ”项目的响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人签名：                 
职        务：                      职          务：                 
被授权人身份证号码：                

供应商公章：                        

签署时间：     年     月     日

报价单

项目名称：温州市中心医院膀胱镜
	序号
	品名
	项目要求
	单位
	报价金额（元）

	1
	膀胱镜
	膀胱镜镜头（0度,70度各3根），包括膀胱镜内外鞘6套、消毒盒6个、异物钳6把


	1套
	      元


	注：1、报价应已包括运输费、安装费，培训费，差旅费、维护、装卸、保险、税费等一切费用。报价超过最高限价作无效响应文件处理。



法定代表人或授权代表签字：___________________
供应商名称（签章）：___________________
日 期：__________________
温州市中心医膀胱镜功能需求
	基本功能：
	膀胱镜与手术器械配套，临床上供膀胱内检查和手术。

	1.镜体要求：
	直径4mm,广角30度、70度，，极好的通光度，可高温高压消毒。（134度）

	2成像：
	内窥镜成像应清晰，视场边缘应圆整，不得有影响观察的划痕、麻点及附着物等疵病：

	3照明变化率


	光学镜经高温高压灭菌或过氧化氢低温等离子体灭菌试验后，其照明光路的光能积分透过率应保持稳定，用输出光通量衡量，光通量变化率应不大于20%。

	4. 出光角


	出光角的标称值，标称值为45°，允差为±10%（提供说明书或者注册证证明文件,若无法提供视为无效报价）

	5. 照明光源和观察视场的重合性


	在工作距离处照明光斑应充满视场，无明显的亮暗分界线。

	6. 视场质量
	视场应无重影或鬼影、闪烁等效应，无可见杂质、气孢笑缺陷



	7.光谱
	采用IS0 10526:1999CIES005 规定的A标准照明体的光谱，经照明光路和成像系统传输后的输出光谱的显色指数Ra（提供说明书或者注册证证明文件,若无法提供视为无效报价）

	8.软性钳性能要求
	钳应开闭灵活，不得有卡滞现象。

钳的铆钉应牢固地铆合在相应的部位上，不得有松动和脱落现象，鳃中缧钉应平哲地固定在鳃部的一片上，当钳子开闭时，嫘钉不得跟动。

	9.保修时间
	≥2年

	10.使用年限
	≥2年

	11.基本配置要求：
	膀胱镜镜头（0度,70度各3根），包括膀胱镜内外鞘6套、消毒盒6个、异物钳6把


	12.产品授权：
	提供货物制造商出具的授权书或中标后承诺3日内提供货物制造商出具的授权书，若无法提供视为无效报价


