附件：                 供应商资格承诺函
致：温州市中心医院
             （供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表签字：___________________

供应商名称（签章）：___________________

年    月    日
法定代表人授权委托书
致：温州市中心医院
我                （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加“温州市中心医院                ”项目的响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人签名：                 
职        务：                      职          务：                 
被授权人身份证号码：                

供应商公章：                        

签署时间：     年     月     日

报价单

项目名称：温州市中心医院三气培养箱
	序号
	品名
	项目要求
	单位
	报价金额（元）

	1
	三气培养箱
	 培养箱主机1台

2 隔板4块

3 HEPA过滤器1套

4 气体管路1套
	套
	      元


	注：1、报价应已包括运输费、安装费，培训费，差旅费、维护、装卸、保险、税费等一切费用。报价超过最高限价作无效响应文件处理。



法定代表人或授权代表签字：___________________
供应商名称（签章）：___________________
日 期：__________________
温州市中心医三气培养箱功能需求
	基本功能：
	在普通 CO₂培养箱基础上增加氧浓度调控，用氮气做平衡气，核心用来构建低氧 / 常氧 / 高氧细胞微环境，用于干细胞、肿瘤缺氧模型、原代细胞、类器官等培养

	1温控范围：
	环境温度+5℃~50℃

	2温控精度
	≤0.1℃

	3 温度均匀性
	≤±0.3℃ (@37℃) （提供说明书或者注册证证明文件,若无法提供视为无效报价）

	4 有效容积
	≥190L（提供说明书或者注册证证明文件,若无法提供视为无效报价）

	5 CO2传感器：
	NDIR (非扩散型红外线传感器)或可耐高温的IR传感器（提供说明书或者注册证证明文件,若无法提供视为无效报价）

	6 CO2浓度控制范围
	0-20%

	7 CO2浓度控制精度
	≤0.1%

	8 O2浓度控制范围
	1-21%

	9 O2传感器
	荧光传感器

	10 O2浓度控制精度
	≤0.1%

	11开门30s重启后温度恢复时间
	≤6min (@37℃)

	12 开门30s重启后CO2浓度恢复时间
	≤6min (@5%)

	13 报警设置
	温度，气体浓度，湿度可设

	14 灭菌方式
	可在90℃湿热灭菌和140℃干热灭菌自由切换（提供说明书或者注册证证明文件,若无法提供视为无效报价）

	15 设置参数保护
	密码保护（可设置三级密码保护）

	16曲线显示类型
	温度曲线、CO2浓度曲线、湿度曲线

	17 显示方式
	≥7寸彩色触控系统屏

	18 HEP
	有

	19 U盘导出数据
	电子表格数据或PDF数据

	20 屏上可查运行参数天数
	≥30天

	21 运行数据贮存时间间隔
	≤1分钟

	22 数据贮存内容
	运行时间、温度参数、湿度参数、CO2浓度参数、机器状态、报警记录、操作日志

	23 噪音等级
	≤53dB

	26 界面语言
	可切换中文、英文显示

	27 选配
	可选配WiFi 手机监控，可选配水平摇床并可集成到培养箱操作界面操控摇床

	28.机身重量：
	≥125kg

	29机身尺寸：
	≥660x690x1000mm

	保修时间
	≥3年

	使用年限
	≥8年

	基本配置要求：
	1 培养箱主机1台

2 隔板4块

3 HEPA过滤器1套

4 气体管路1套

	产品授权：
	提供货物制造商出具的授权书或中标后承诺3日内提供货物制造商出具的授权书，若无法提供视为无效报价


