需求确认书


试管条码机采购项目需满足以下需求：
（一）、<硬件部分>
☆1、备管速度：≤3s/支；
2、采血管容量：≥200支；
3、通道数：10个通道；
4、采血管补充方式：随时添加，无需停机； 
5、试管类型：13 (16)mm *75 mm、13 (16)mm *100 mm ；
☆6、并联方式：每个窗口一台设备，各个窗口不受影响； 
7、透明防尘视窗，可观察采血管状态； 
8、模块化设计，一键快拆维护维修；
☆9、抽屉式装纸结构，操作管理方便；
☆10、配管方式：拨轮式落管方式，避免机械手抓举管帽方式，破坏采集容器；
11、贴管模块：直线电机控制，架构稳定不卡纸，不产生噪音；
☆12、桌面台式机器，可直接放到原来操作台；
13、采血管使用方式：设备检测到轨道无管时，可自动切换到其它使用该类型采血管的轨道；
14、打印方式：普通热敏标签，热敏打印；预留无线射频（RFID）标签打印扩展功能。
15、条码类型：Code39,Code128,JAN,2of5,NW-7(Codebar)等；
16、非标信息打印：支持打印异形体液标本容器信息条码型，支持打印采血回执单，无需再单独配置其它打印机；
17、标签打印格式：标签打印格式可随意设定，支持0/90/180/270度旋转、线面、框、黑白反转、网络打印、连续打印、文字补正；
18、打印机字库：中文、英文标准字库，可升级；
19、标签粘贴时，能自动检测并识别采血管原有标签，保留采血视窗及刻度；
20、适用范围：适用于大、中、小型医院病区、门诊分散采血点、急诊、体检中心、急救中心、独立实验室等；
☆21、方便桌面应用，设备平面面积≤0.15㎡，适合护士站常规台面尺寸布局。
22、生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证；（需提供证明资料）
（二）、<软件部分>（需提供软件截图证明）
1、 信息接口：可支持访问数据库、视图、访问中间表、webservice、文本文件、xml等多种方式的接口；中标供应商须在合同签订之日起 5 个工作日内完成与医院现有试管条码机平台对接，以保证工作正常开展（与现有试管标签机系统对接所需的接口开发、联调、原厂商协调及可能产生的第三方费用，均由中标供应商承担，含在本项目合同总价内，不得向医院另行收取；不得因接口费争议影响上线进度）。
2、 信息流程：按照医院把控等级可启用存储过程，对接HIS、LIS信息系统，形成双向、闭环通讯；
3、 数据安全：通过医院内部网络无缝对接LIS、HIS信息系统，确保患者信息的安全性、准确性；
4、 统计报表：设备软件上实时显示当天及当月的采血人数及采血管用量并可汇总形成工作量报表；
5、 回执单打印功能：可通过第二信息打印，打印患者的采血回执单；
6、 通道设置：各通道放置的采血管颜色，可根据科室用量、需要不同，随意设置；
7、 条码补打功能：可灵活选择补打方式，包括：重新贴管补打和仅补打条码功能；
8、 保留采血视窗及刻度：每种颜色采血管独立参数设置，确保保留的采血刻度准确性、稳定性；
9、 操作提示：对各类操作均有故障预警提醒功能，杜绝各类误操作导致的设备问题；
10、 采血管按照患者分类：提示下一患者打印信息，自动按照床号、人名或住院号等规则排列分类；
11、 信息记录：设备操作、信息打印提示，数据库连接等，实时记录，并写进程序日志；
12、 采血管检测：自动检测通道有无采血管，并自动切换下一通道；
13、 一键智能打印，软件后台运行，数据自动下载，无需界面切换;
14、 列表方式显示数据，一键清除，单项信息标记等可根据需要自由编辑数据；
（三）、服务
1、提供现场响应服务，10分钟内响应，30分钟内到达现场；
[bookmark: _GoBack]2、定期进行巡检、预防性维修，并提供维护、维护处理记录；
商务要求
1、报价方式：DDP医院；投标及合同货币：人民币。
2、总报价包含但不限于材料费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费、保修费、税费等乙方为完成项目内容所需的全部费用。
3、到货与安装时间：乙方须在合同签订后30天内完成项目中涉及的所有产品的交货、安装部署和调试工作。
4、验收与结算：货物须由乙方代表、甲方工程师同时在场方可开箱。乙方向甲方提供货物验收所需的资料，甲方根据国家标准、行业标准和原厂标准、合同及合同附件、乙方的投标响应验收。验收报告须有乙方代表、甲方工程师、信息科及使用科室负责人共同签字。。
5、产品质保期：自项目通过终验之日起，所有货物质保 1 年。若产品随附说明书、保修卡或其他官方文件载明的质保期长于上述期限，则按该文件载明的期限执行；若短于上述期限，仍以本条款约定的期限为准。
6、付款方式：全部产品到货交付并按要求完成相关培训和调试设置后，经甲方业务责任部门验收合格，自收到乙方开具的正式发票之日起，甲方于30个工作日内支付合同总金额100%的款项。
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