附件：                 供应商资格承诺函
致：温州市中心医院
             （供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表签字：___________________

供应商名称（签章）：___________________

年    月    日
法定代表人授权委托书
致：温州市中心医院
我                （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加“温州市中心医院                ”项目的响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人签名：                 
职        务：                      职          务：                 
被授权人身份证号码：                

供应商公章：                        

签署时间：     年     月     日

报价单

项目名称：温州市中心医院电动起立床
	序号
	品名
	项目要求
	单位
	报价金额（元）

	1
	电动起立床
	主机1台

手控器1各
支撑台（桌板）1套
胸部绑带1条
胸部绑带1条

膝部绑带2条
	套
	      元


	注：1、报价应已包括运输费、安装费，培训费，差旅费、维护、装卸、保险、税费等一切费用。报价超过最高限价作无效响应文件处理。



法定代表人或授权代表签字：___________________
供应商名称（签章）：___________________
日 期：__________________
温州市中心医电动起立床功能需求
	基本功能：
	适用于脑卒中引起的下肢功能障碍患者康复站立辅助训练。

	1.比如机身重量：
	≥:110kg;

	2.比如机身尺寸：
	≥1800mm(长)x600mm(宽)，误差±10%;

	3.电源适配器：
	使用AC220V、50Hz的电源和有效接地的电源插座

	4.具备站立角度查看及调节功能：
	:0~85°可调，步长1°，误差±5°（提供说明书或者注册证证明文件,若无法提供视为无效报价）

	5.脚踏板可左右分别调节背屈及跖屈角度：
	调节范围为:+15°~-25;（提供说明书或者注册证证明文件,若无法提供视为无效报价）

	6.具有八种内置程序：
	站立角度由内部程序控制，具备多种训练模式，如间歇、渐增渐减、渐增等，可设置站立时间;（提供说明书或者注册证证明文件,若无法提供视为无效报价）

	7.具备站立时间设置功能
	0min~75min可调，步长5min，计时结束有提示音

	8.电机要求
	1.双电机控制床体升降及床体起立

2.运行平稳安静，设备运行时噪音应小于60dB。
3.医用慢速推杆电机，训练过程中使患者逐渐适应体位变化，从0升至85°的起立时间不应小于30s

	9.床体要求：
	1.床面采用超纤皮，耐磨耐老化，舒适透气

2.床体钢架采用T2.0mm定制管材，保证结构结实

3.各运动部件之间采用进口轴承，静音耐用。

4.设备静态承载能力不小于400kg

5电动起立床应能承载最大安全载荷为180kg作升降和起立运动

6.具有站立角度校准功能，保证角度显示准确（提供说明书或者注册证证明文件,若无法提供视为无效报价）

7.固定带最大安全工作载荷为50kg

8.辅助台的最大安全工作载荷为垂直方向75kg，水平方向50kg

	10.床面具有垂直升降功能：
	床面升降距离:450mm~800mm;。

	11.手持控制器配备LCD显示屏：
	可显示内容包括站立角度-时间曲线、站立角度、程序模式及站立时间；

	12.设备具有手动急停开关：
	触发后可停止设备所有电动产生的机械运动

	13.设备保修时间
	≥5年

	14.使用年限
	≥10年（提供说明书或者注册证证明文件,若无法提供视为无效报价）

	15.基本配置要求：
	主机1台

手控器1各
支撑台（桌板）1套
胸部绑带1条
胸部绑带1条
膝部绑带2条

	16.产品授权：
	提供货物制造商出具的授权书或中标后承诺3日内提供货物制造商出具的授权书，若无法提供视为无效报价


